## 项目需求

注：1、如本章内容与其他章节有冲突，以本章内容为准。

2、如本章内容与国家法律法规相冲突的，以相关法律法规为准。

3、如本章内容与国家、地方强制标准相冲突的，以强制标准为准。

一	货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉动真空灭菌器 | 2台 | 合同签订之日起30个日历天内完成设备的供货、安装、调试工作。 | 3年 |

二	功能与配置

2.1用途：脉动真空灭菌器为医疗、制药等单位提供医用液体、手术器械、敷料织物等灭菌。

2.2灭菌室容积：≥1200升。

2.3密封门：双门通道型、带有压力安全联锁装置，自动开关门，圆形门胶圈，门胶条镶嵌在设备主体上，压缩气密封方式密封。（提供证明材料）。

▲1.4设计压力：内室压力：-0.1-0.3Mpa，夹层压力：0-0.30.3Mpa，内室耐压试验压力≥0.39Mpa，夹套耐压试验压力≥0.52Mpa（提供证明材料）。

2.5设计温度 ：≤144℃。（提供证明材料）。

2.6额定工作压力：≥0.25Mpa,工作温度：134℃（提供证明材料）。

▲2.7灭菌室主体结构、内壁材质及厚度：环形加强筋结构，主体设计≥10年，内壳、夹套均为≥6mm厚304不锈钢，门板要求≥10mm厚304不锈钢。（提供证明材料）

▲2.8快开门安全联锁装置：通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有正压或负压压力，门无法打开。(提供相关证明材料）

2.9门障碍报警：关门过程中，遇到障碍，触摸屏会显示报警信息，最大限度的保证安全。

2.10控制方式：PLC控制并配有≥8寸彩色触摸屏人机操作界面，灭菌程序的压力、温度、时间等参数可根据需要自行设定。。

▲2.11记录方式：灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等均在触摸屏上自动显示，打印内容包含（工作开始、设备编码、运转次数、登录人员、程序名称、跨压脉动次数、正压脉动次数、灭菌温度、灭菌时间、真空干燥时间、内室温度、内室记录温度、内室压力、夹层压力、灭菌阶段最高温度、灭菌阶段最低温度、程序运行总时间等记录信息。（提供目前在用设备的打印记录予以佐证）

▲2.12根据科室需求，需配置程序选择：织物程序、器械程序、骨科器械、朊毒体程序、重负载程序、快速程序、液体程序、冷锅预热程序、小型负载程序、管腔负载程序、自定义一、自定义二程序、BD、PCD测试程序、辅助干燥程序。（提供清晰显示屏显示程序图片予以佐证）。

2.13整个过程自动控制、有低温、高温报警和误操作保护，是一种双向监测的的蒸汽灭菌器。（提供证明材料）

2.14真空泵：直联式真空泵。

2.15节能系统：具有节能降噪装置、带有水回收装置，可节约水耗，冷凝系统配备进口板式换热器（提供证明材料）

2.16管路材质：不锈钢卫生级管路，卡箍连接。

▲1.17提供设备制造公司中华人民共和国特种设备生产许可证，许可子范围内包含工业管道安装。

2.18装卸装置：灭菌内车通过装卸载车进入灭菌室（每台设备配置不锈钢装卸载车2辆、灭菌内车1辆）

★1.19免费负责老设备拆除、办理到期报废手续，新设备的吊装、安装、装饰、办理新设备的使用登记证，恢复墙体和装饰部分等。

三、主要标的一览表

此表中主要标的由采购人列出，产品由投标人填写，将随中标结果公告一并发布，接受社会监督。

| 序号 | 标的名称 | 品牌与型号 | 数量 | 单价 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉动真空灭菌器 |  | 2台 |  |  |