项目需求

注：

1、如本章内容与其他章节有冲突，以本章内容为准。

2、如本章内容与国家法律法规相冲突的，以相关法律法规为准。

3、如本章内容与国家、地方强制标准相冲突的，以强制标准为准。

项目需求清单

一、采购设备名称：全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪

二、数    量：一套（主机一台，腹部凸阵探头一只，血管/小器官线阵探头一只，心脏相控阵探头一只）

三、交 货 期：90日历天

四、设备主要用途：主要用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、等方面的临床诊断工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

五、主要技术规格及系统概述：

5.1 主机成像系统：

*5.1.1  高分辨率液晶显示器≥21英寸, 分辨率1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。

*5.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸；直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数。

5.1.3 全新多波束并行发射技术，全程动态聚焦

5.1.4 脉冲优化处理技术

5.1.5 接收波束并行处理技术

5.1.6 自适应增益补偿技术

5.1.7 数字化二维灰阶成像及M型显像单元；

5.1.8 解剖M型技术，可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量

5.1.9 脉冲反向谐波成像单元；

5.1.10 彩色多普勒成像技术；

5.1.11 自适应宽频带彩色多普勒成像技术

5.1.12 彩色多普勒能量图技术；

5.1.13 方向性能量图技术

5.1.14 数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)；

*5.1.15 动态范围≥200dB

5.1.16智能全程聚焦技术；

5.1.17 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像

5.1.18空间复合成像技术，同时作用于发射和接收

5.1.19 实时二同步 /三同步能力；

5.1.20 内置 DICOM 3.0 标准输出接口；

5.1.21 内有一体化超声工作站；

5.2 先进成像技术：

5.2.1  超宽视野成像扫描技术

- 测量功能，电影回放功能

- 线阵、凸阵探头具备

*5.2.2具备高分辨率局部图像放大功能，可应用于实时、冻结、回放及双幅显示的图像

*5.2.3弹性成像技术

实时软组织弹性成像技术，无需人工加压，具有灰阶，反转及彩色多普勒多种显像方式

5.2.4具备智能多普勒血管检查技术

- 单键优化二维、多普勒图像质量

- 单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等

- 具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性

*5.2.5血管中内膜自动测量与分析

要求对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计，直观显示出增厚的内中膜，可以根据病人的情况进行分析

5.2.6超声声速自动校正技术

- 针对晚孕期肥胖及困难病人

- 可用于乳腺检查，并可调整级别

- 专门的预置条件

5.2.8扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能

5.2.9组织多普勒技术(TDI/或DTI)，具有彩色，谐波，PW， M型多种模式，并有在机应变及应变率定量分析工具

5.3 测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式)

5.3.1 一般测量：距离、面积、周长等；

5.3.2 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等；

5.3.3 外周血管测量和计算功能；

5.3.4 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算);

5.3.5 心脏功能测量；

5.4 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元

5.4.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，

可进行参数编程调节；

*5.4.2 硬盘≥500G，DVD／USB图像存储,电影回放重现单元≥2200帧；

5.4.3 具备主机硬盘图像数据存储；

5.4.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；

5.4.5 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节；

5.5 输入/输出信号：

5.5.1 输入：VCR、外部视频、RGB 彩色视频

5.5.2 输出：复合视频、RGB 彩色视频/S-视频、HD高清输出

*5.6 连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件；与我院PACS无缝连接，并提供所有配件

六、系统技术参数及要求：

6.1 系统通用功能：

6.1.1 激活成像探头接口：≥ 3个，无针式，并可互换通用。

6.1.2主机具备耦合剂加热装置

加热温度分级可控，更贴合人体体温。

6.1.3预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节

6.1.4 安全性能：进口产品符合国家进口商品安全质量要求；

6.2 探头规格

6.2.1 频率：超宽频带探头，最高频率≥18MHz, 从1 MHz 到18 MHz

6.2.2 二维、彩色、多普勒均可独立变频；

6.2.3 类型：血管/小器官线阵、腹部凸阵、心脏相控阵探头各一

6.2.4 腹部凸阵探头（2.0-4.5MHz）

血管/小器官线阵探头（5.0-11.0MHz）

心脏相控阵探头（2.0-4.5MHz）

6.2.7 探头视野≥90度

6.2.8 扫描深度≥30cm

6.2.9 B/D 兼用：电子线阵：B/PWD、

电子凸阵：B/PWD;

6.2.10 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置；

6.3 二维显像主要参数：

*6.3.1成像速率：

凸阵探头，全视野，18cm深度时，在最高线密度下，帧速率≥38帧/秒

相控阵探头，扫描角度85°，18cm深度时，在最高线密度下，帧速率≥50帧/秒

6.3.2扫描线：每帧线密度≥512超声线；

6.3.3增益调节：TGC增益补偿≥8 段，B/M 可独立调节；

6.3.4数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，

A/D≥12bit

6.3.5 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率；

6.3.6 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦;

6.3.7 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理；

6.3.8二维灰阶成像  256 灰阶。

6.4 频谱多普勒：

6.4.1 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、

高脉冲重复频率 (HPRF)、

连续波多普勒（CW）；

6.4.2 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；

B/CPA/PW；B/CDV/CW；

*6.4.3 最大测量速度：PWD正或反向血流速度 ≥10 m/s

CWD血流速度 ≥ 20 m/s；

*6.4.4 最低测量速度：≤ 1mm/s (非噪音信号)；

6.4.5 电影回放：30秒；

6.4.6 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择；

6.4.7 取样宽度及位置范围：宽度 1mm至20mm多级可调；

6.4.8 零位移动：8 级；

6.4.9显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，

局放及移位；

6.4.11 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算

6.5 彩色多普勒：

6.5.1 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA）

*6.5.2扫描速度：

凸阵探头，全视野，18cm深度时，在最高线密度下，帧速率≥10帧/秒

成人相控阵探头，扫描角度85°，18cm深度时，帧速率≥15帧/秒

6.5.3 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)

6.5.4 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV)

6.5.5 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号）

6.5.6 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比

6.5.7 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°；

6.6 超声功率输出调节：

6.6.1 B/M、PWD、COLOR DOPPLER

6.6.2 输出功率选择分级可调

6.7 记录装置：

6.7.1 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存

6.7.2 DVD-RW 或USB图像存储

6.7.3 USB接口≥4个，用于图像传输

6.8 技术手册：

中文操作手册

6.9  品牌电脑二套：处理器I3四核以上，内存8G以上，固态硬盘240G以上，显示器21寸以上；视频采集设备一套；彩色激光打印机一台，彩色激光打印复印机一台。

6.10上述带*的参数条款提供厂家原厂技术白皮书（DATA SHEET）或相关资料（文字、图片）证明，否则按废标处理。

七、售后服务要求:

  - *投标人应对所提供的货物提供≥24个月的免费整机维修服务，提供产品注册证上代理人售后服务承诺书原件。

  - 开机率 ≥ 98 %，仪器故障要求12小时内响应，24小时提供解决方案。

  - *投标人（制造商或销售商）需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过制造商售后服务机构专业培训的售后服务人员，提供产品注册证上代理人售后服务人员证件及在职证明。

  - 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期。

  - 提供产品注册证上代理人售后服务机构800全国免费电话。

  - 技术培训要求，卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证两名以上使用人员正常操作设备的各种功能。

  - 提供两名超声医生到医学院附属三甲医院超声科培训各一个月。

八：推荐使用以下品牌全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪，供应商可选择以下品牌型号，或优于以下品牌型号产品：

GE：LOGIQ S8、 Philips ：Affiniti 70、 Siemens：ACUSON Oxana1、

Canon：APLIO i700、 SAMSUNG：HS60 、 迈瑞 RESONA5。

九、机器验收：

验收机器时，采购方将逐条核实投标参数，完全符合标书即按合同约定付款，如为虚假应标，采购方中止合同，没收履约保证金，不予以支付合同款，并列入铜陵市第三人民院黑名单，终生不得参与第三人民医院组织的招标采购活动，并在第三人民医院官网公示。

十、主要标的一览表

此表中主要标的由采购人列出，产品由投标人填写，将随中标结果公告一并发布，接受社会监督。

| 序号 | 标的名称 | 品牌与型号 | 数量 | 单价 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪 |  | 1套 |  |  |